ĆWICZENIE 1

Pomiar rezystancji, indukcyjności i pojemności

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych metod pomiaru rezystancji, indukcyjności i pojemności.

Program ćwiczenia:

1. Wiadomości ogólne

1.1. Pomiary rezystancji prądem stałym.

1.1.1. Metoda bezpośrednia pomiaru rezystancji.

1.1.2. Metoda mostkowa, przy użyciu technicznego mostka Wheatstone’a.

1.1.3. Metoda mostkowa, przy użyciu technicznego mostka Thomsona.

1.1.4. Metoda techniczna.

1.1.5. Pomiar rezystancji za pomocą megaomomierza induktorowego (induktora)

1.2. Pomiary indukcyjności i pojemności.

1.2.1. Metody mostkowe

1.2.2. Metoda techniczna

2. Badania laboratoryjne.

2.1. Pomiary rezystancji prądem stałym

2.1.1. Metoda bezpośrednia.

2.1.2. Metoda mostkowa.

2.1.3. Metoda techniczna.

2.1.4. Pomiar dużych rezystancji za pomocą megaomomierza.

2.2. Pomiary indukcyjności i pojemności.

2.2.1. Metoda techniczna.

2.2.1. Metoda mostkowa.

3. Dyskusja wyników pomiarów i wnioski.

1. Wiadomości ogólne

Podczas przepływu prądu elektrycznego, na skutek zderzeń elektronów swobodnych z cząstkami materiału przewodnika, występuje zjawisko zamiany energii elektrycznej w energię cieplną, która wydzielona jest na zewnątrz obwodu. Powyższe zjawisko charakteryzowane jest istnieniem oporu elektrycznego - rezystancji R, tego obwodu.

Rezystancja R obwodu, przy prądzie przemiennym jest zwykle większa niż przy prądzie stałym. Można to szczególnie zauważyć przy wysokich częstotliwościach. Występuje wtedy wypieranie elektronów do powierzchni zewnętrznej przewodu i w wyniku tego, gęstość prądu w przekroju poprzecznym przewodu jest nierównomierna, większa przy powierzchni, a mniejsza w jego środku.

Zjawisko to nazywa się naskórkowością, a konsekwencją jego są straty dodatkowe, które występują w obwodzie elektrycznym.

Z tego powodu w technice wysokich częstotliwości stosuje się przewody miedziane srebrzone lub nawet wykonane w postaci rurek. Przy częstotliwości technicznej 50Hz straty dodatkowe uwzględnia się w zasadzie tylko w torach prądowych o dużych przekrojach i przy kształtach prostokątnych, np. w szynach wiodących prąd w rozdzielni.

Poza zjawiskiem wydzielania się energii cieplnej z przepływem prądu łączy się nierozerwalnie istnienie pola magnetycznego oraz pola elektrycznego, w otoczeniu przewodu wiodącego prąd. Zjawiska te związane są odpowiednio z indukcyjnością własną L oraz z pojemnością C obwodu.

Przy prądzie stałym indukcyjność L nie odgrywa żadnej roli, gdyż indukcyjny spadek napięcia na niej

UL=Ldidt

jest równy zeru (ponieważ didt=0). Wobec tego część obwodu zawierająca indukcyjność można uważać za zwartą. Prąd płynący przez kondensator o pojemności C można określić równaniem:

i=dqdt=C⋅dudt

gdzie q - ładunek elektryczny.

Wobec tego, że dla prądu stałego dudt=0, pojemność C stanowi przerwę dla tego prądu. Przy prądzie przemiennym należy uwzględnić zarówno siłę elektromotoryczną samoindukcji cewki, jak i prądu ładowania oraz rozładowania kondensatora.

Powyższe zjawiska w analizie obwodów prądu przemiennego uwzględnia się przez wprowadzenie dodatkowych oporów nazwanych opornościami biernymi lub reaktancjami.

Występuje zatem reaktancja indukcyjna określona zależnością:

XL=wL=2pf⋅L[Ω]	(1.1)

oraz reaktancja pojemnościowa:

XC=1wC=12pf⋅C[Ω]	(1.2)

gdzie:  - pulsacja prądu w obwodzie

f - częstotliwość prądu w obwodzie

Zależność zmian reaktancji od częstotliwości podano na rys.1.1.

Rys.1.1. Przebiegi zmian reaktancji XL i XC w zależności od częstotliwości.

Elementy obwodu, w których występuje tylko jedna z omawianych powyżej wielkości R lub L lub C, nazywa się elementami idealnymi. W rzeczywistości wymienione wielkości występują zawsze jednocześnie, są nierozerwalnie związane z przepływem prądu. Elementy rzeczywiste można przedstawić na schemacie zastępczym, jako połączenie elementów idealnych. Metoda ta jest stosowana w elektrotechnice i umożliwia analizę właściwości obwodów elektrycznych.

Na przykład, rzeczywistą cewkę indukcyjną najczęściej przedstawia się jako szeregowe połączenie idealnej cewki L i idealnego rezystora R (rys.1.2a).

Rys.1.2a. Schemat zastępczy i wykres wskazowy rzeczywistej cewki indukcyjnej.

Rzeczywisty kondensator na schemacie zastępczym najczęściej przedstawia się jako równoległe połączenie idealnego kondensatora  C i idealnego rezystora R (rys.1.2b).

Rys.1.2b. Schemat zastępczy i wykres wskazowy kondensatora rzeczywistego.

W celu scharakteryzowania strat energii w rzeczywistym kondensatorze podaje się kąt stratności  lub częściej stratność kondensatora.

tgd=IRIC

Moc czynna tracona w kondensatorze wydziela się w postaci ciepła w złej jakości dielektryku tego kondensatora. Straty mocy w kondensatorze powinny być jak najmniejsze, a więc dobry kondensator powinien mieć mały kąt stratności (od ułamka stopnia do kilku stopni). Stratność kondensatora tg  jest ważnym parametrem (poza pojemnością C) i dlatego istnieją specjalne automatyczne układy mostkowe do jej pomiaru.

Oporność zastępcza układu przedstawionego na rys.1.2. nazywa się opornością pozorną lub impedancją. Oznaczono ją literą Z. Moduł impedancji układu z rys.1.2. obliczamy ze wzoru

Z=R2+XL2=R2+(wL)2[Ω]	(1.3.)

Schematy zastępcze elementów rzeczywistych zależą od częstotliwości przy której dane elementy pracują. W zależności od częstotliwości poszczególne elementy R, L, C będą odgrywać w tym schemacie mniejszą lub większą rolę.

Dla różnych częstotliwości można narysować odpowiednie schematy zastępcze stanowiące w ogólności połączenia szeregowe, równoległe lub szeregowo-równoległe elementów idealnych R, L, C.

Dla układu szeregowego R, L, C, podanego na rys.1.3. Moduł impedancji Z obliczamy z zależności:

Z=R2+(XL−XC)2=R2+(wL−1wC)2[Ω]	(1.4.)

Rys.1.3. Szeregowe połączenie elementów R, L, C.

Prawo Ohma dla dowolnego elementu rzeczywistego lub całego obwodu dowolnie połączonego zasilanego napięciem sinusoidalnie przemiennym o wartości skutecznej U, można napisać w postaci

U=Z⋅I	(1.5.)

gdzie I - wartość skuteczna prądu

Z – moduł impedancji obwodu

W przypadku połączenia równoległego elementów RLC wygodniej jest wprowadzić pojęcie przewodności obwodu, tzn. admitancji

Y=1Z

Część rzeczywistą admitancji nazywamy konduktancją G lub przewodnością czynną, a część urojoną, tzn. przewodność B nazywamy susceptancją. Moduł admitancji wyraża się wzorem

Y=G2+B2

Prawo Ohma, dla połączenia równoległego można zapisać wzorem

I=Y⋅U

1.1. Pomiary rezystancji prądem stałym

1.1.1. Metoda bezpośrednia pomiaru rezystancji

Pomiaru bezpośredniego wartości rezystancji można dokonać omomierzem. Układ omomierza szeregowego przedstawiono na rys.1.4.

Rys.1.4. Schemat omomierza woltomierzowego typu szeregowego.

V - woltomierz magnetoelektryczny o rezystancji RV wyskalowany w omach

RX - rezystancja mierzona,

U - źródło zasilające,

Z - zwierak (w praktyce przewód zwierający zaciski pomiarowe).

Jeżeli rezystancję RX zewrzemy zwierakiem Z, wówczas woltomierz wskaże napięcie źródła U, natomiast po otwarciu Z, woltomierz wskaże napięcie UX (mniejsze od napięcia U  o spadek napięcia na oporności RX).

Natężenie prądu płynącego w obwodzie przy otwartym zwieraku można określić wzorem:

I=URV+RX=UXRV

czyli

UX=U⋅RVRV+RX	(1.6.)

Wychylenie wskazówki miernika zależy od rezystancji mierzonej. Miernik jest wyskalowany w ten sposób, że maksymalne wychylenie organu ruchomego (końcowa wartość skali woltomierza) odpowiada zwarciu rezystancji mierzonej, czyli RX=0. Rozwarcie zacisków miernika, (RX=¥) odpowiada zeru na skali woltomierza. Podziałka omomierza nie jest równomierna, zagęszcza się w kierunku rezystancji rosnących.

Jak wynika z zależności (1.6.) wskazania omomierza zależą od napięcia źródła zasilającego. Napięcie to w miarę upływu czasu maleje. W celu kompensacji wpływu zmiany napięcia źródła na wynik pomiaru, stosuje się przed każdym pomiarem zerowanie omomierza, na odpowiednim zakresie pomiarowym. Uzyskuje się je przez zmianę rezystancji dodatkowej w obwodzie zasilania lub przez zmianę położenia bocznika magnetycznego w mierniku czyli przez zmianę indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej przyrządu.

1.1.2. Metoda mostkowa przy użyciu technicznego mostka Wheatstone'a

Schemat mostka Wheatstone'a przedstawiony jest na rys.1.5.

Zawiera on cztery ramiona, w które włączone są trzy znane oporniki regulowane R2, R3, R4, oraz rezystancja mierzona Rx.

Rys.1.5. Mostek Wheatstone'a

Pomiar rezystancji RX polega na doprowadzeniu mostka do stanu równowagi, w którym przez galwanometr G nie płynie prąd (Iq=0). Oznacza to, że potencjały punktów C i D są jednakowe, czyli UCD=0. W stanie równowagi obowiązują zależności:

IX=I2	I3=I4	(1.7)

oraz

IXRX=I3R3	R2I2=I4R4	(1.8)

Dzieląc stronami wyrażenia (1.8) oraz uwzględniając (1.7) otrzymamy:

RXR2=R3R4	(1.9)

czyli

RX=R3R4⋅R2	(1.10)

W mostkach technicznych rezystancje R3 i R4 zastąpione są oporowym drutem ślizgowym, po którym przesuwa się ruchomy styk. Styk ten zaopatrzony jest w tarczę z podziałką pozwalającą odczytać wartość stosunku R3R4. Rezystor R2 wykonany jest jako dekadowy, umożliwiający nastawienie następujących wartości: 0,01; 0,1; 1; 0,01; 10; 100; 1000.

Wszystkie elementy układu mostkowego, łącznie ze źródłami zasilającymi w mostkach technicznych umieszczone są we wspólnej obudowie miernika. Możliwe jest również zasilanie mostka ze źródła zewnętrznego.

Zakres pomiarowy mostka Wheatstone’a zawiera się najczęściej w granicach od 1 do 104. Dolna granica wynika z wpływu dodatkowej rezystancji przewodów łączeniowych oraz rezystancji miejsc styku przewodów z badanym rezystorem na rezystancję mierzoną RX. Górna granica zakresu pomiarowego jest uzależniona od czułości zastosowanego wskaźnika równowagi mostka (galwanometru), wartości napięcia źródła zasilania oraz rezystancji R2, R3 i R4.

Rys.1.6. Mostek techniczny Wheatstone'a z drutem ślizgowym - AB

Z problemami tymi wiąże się także pojęcie czułości względnej mostka. Można stwierdzić, że czułość względna mostka (miara jego dokładności) jest największa, gdy:

- napięcie zasilające mostek będzie miało wartość maksymalną,

- czułość prądowa galwanometru będzie jak największa,

- rezystancja w gałęzi drugiej będzie równa rezystancji mierzonej, a rezystancja w gałęzi trzeciej będzie zawarta w przedziale R3=(0,01...0,1)RX.

Dokładność pomiaru w mostkach technicznych o drucie ślizgowym jest rzędu kilku procent. Znacznie większą dokładność oraz lepszy zakres pomiarowy zapewnia układ dekadowy mostka Wheatstone’a. W układzie tym rezystory R2, R3, R4 wykonane są jako oporniki dekadowe, czyli oporniki o dużej dokładności i wartościach różniących się dziesięciokrotnie np. 1, 10, 100, 1000, 10000. Napięcia zasilania takiego mostka wynosi kilkadziesiąt woltów.

1.1.3. 	Metoda mostkowa przy użyciu technicznego mostka Thomsona

Rys.1.7. Schemat mostka Thomsona

Zakres pomiarowy mostka Thomsona wynosi zwykle od 10-6 do 1.

Układ połączeń tego mostka (rys.1.7.) zmniejsza skutecznie wpływ rezystancji przewodów łączących oraz rezystancji styków. Rezystancje R3 i R3' mają zawsze jednakowe wartości i są regulowane jednocześnie. Podobnie rezystancje R4 i R4' regulowane są jednocześnie i mają wartości jednakowe. W przypadku równowagi mostka można napisać:

(R4+Rp)I2=(R4'+Rp)I4+RXI1	(1.11)

(R3+Rp)I2=(R3'+Rp)I4+R2I1	(1.12)

Po podzieleniu stronami równań (1.11) i (1.12) oraz uwzględnieniu zależności R3=R3' oraz R4=R4' otrzymamy

(R4+Rp)(R3+Rp)I4+(R4+Rp)I1R2=(R4+Rp)(R3+Rp)I4+(R3+Rp)RXI1

czyli

RX=R2⋅R4+RpR3+Rp	(1.13)

Jeżeli rezystancje R3 i R4 będą miały dostatecznie duże wartości (nie mniejsze od 10), to można przyjąć, że wpływ rezystancji przewodów łączących Rp jest pomijalnie mały. Równanie (1.13) przyjmie wtedy postać:

RX=R2⋅R4R3	(1.13)

W praktyce pomiarowej często stosuje się techniczny mostek Thomsona typu TMT - 2, którego zakres pomiarowy wynosi od 0,4m do 6. Jako źródło zasilania stosujemy zewnętrzne źródło napięcia stałego o wartości 2V.

Przed pomiarem rezystancji RX dokonujemy jej połączenia z mostkiem, czterema przewodami - dwoma z zaciskami napięciowymi 2-2’ i dwoma z zaciskami prądowymi 1-1’ mostka (rys.1.7). Połączenie to zmniejsza wpływ przewodów łączących rezystancję mierzoną z mostkiem na wartość wyniku pomiaru.

1.1.4. Metoda techniczna

Pomiaru rezystancji metodą techniczną dokonuje się za pomocą woltomierza i amperomierza. Należy zmierzyć spadek napięcia UX na rezystancji badanej i prąd IX przepływający przez tę rezystancję. Wówczas rezystancja mierzona

RX=UXIX	(1.15)

Możliwe są dwa układy pomiarowe, podano je na rys.1.8.

Rys.1.8. Schematy metody technicznej pomiaru rezystancji

a) układ do pomiaru rezystancji dużych

b) układ do pomiaru rezystancji małych

UKŁAD DO POMIARU REZYSTANCJI DUŻYCH, WIĘKSZYCH OD 1.

W układzie jak na rys 1.8a amperomierz mierzy prąd przepływający przez rezystancję RX, czyli: IA=IX, natomiast woltomierz mierzy sumę spadków napięć na rezystancji RX oraz na amperomierzu, czyli

UV=UX+RAIA	(1.16)

gdzie: RA – rezystancja wewnętrzna amperomierza.

Rezystancja obliczona na podstawie wskazań przyrządów wyraża się wzorem

RX'=UVIA=UX+RAIAIA=RX+RA	(1.17)

Zatem błąd metody pomiaru wynosi

DRX=RX'−RX=RA	(1.18)

Rezystancja wewnętrzna amperomierza RA jest niewielka zazwyczaj rzędu ułamka oma. Błąd metody będzie zatem tym mniejszy, im większa będzie rezystancja mierzona RX. Gdy RX>100RA, to błąd wynikający z pominięcia poprawki nie przekroczy 1%. Układ z  rys.8 należy zatem stosować do pomiaru rezystancji dużych.

UKŁAD DO POMIARU REZYSTANCJI MAŁYCH, MNIEJSZYCH OD 1.

W układzie jak na rys.1.8b, woltomierz wskazuje spadek napięcia na rezystancji mierzonej, czyli UV=UX, natomiast amperomierz mierzy sumę prądów przepływających przez rezystancję badaną i woltomierz:

IA=IX+IV	(1.19)

przy czym prąd woltomierza:

IV=UVRV	(1.20)

gdzie: RV - rezystancja wewnętrzna woltomierza.

Dla tego układu można napisać:

RX=UXIX=UVIA−IV=UVIA1−UVIARV=RX'1−RX'RV=RX'RVRV−RX'=RX'(RV−RX'+RX')RV−RX'=

=RX'(1+RX'RV−RX')=RX'+RXRV−RX' , gdzie RX'=UVIA	(1.21)

Bezwzględny błąd metody pomiaru wyniesie:

DRX=RX'−RX=-RXRV−RX'	(1.22)

Rezystancja woltomierza jest na ogół bardzo duża. Błąd metody jest tym mniejszy, im rezystancja mierzona RX jest mniejsza od rezystancji woltomierza RV.

Gdy RX<100RV, to błąd wynikający z pominięcia poprawki, nie przekroczy 1%. Układ z rys.1.8b należy stosować do pomiaru rezystancji małych.

W praktyce układ z rys.1.8b stosuje się do pomiaru rezystancji mniejszych od 1, natomiast układ z rys.1.8a, do pomiaru rezystancji większych od 1. Poprawki wyznacza się przy pomiarach dokładnych i wówczas konieczna jest znajomość rezystancji wewnętrznych zastosowanych przyrządów. W celu oszacowania błędu pomiaru rezystancji, oprócz błędu metody należy uwzględnić błędy systematyczne przyrządów stosowanych w układzie.

Zaletą metody technicznej jest możliwość pomiaru rezystancji urządzeń (elementów) znajdujących się w stanie pracy.

1.1.5. 	Pomiar rezystancji za pomocą megaomomierza induktorowego (induktora)

Schemat ideowy megaomomierza przedstawiono na rys.1.9. Zasadniczym elementem miernika jest ustrój pomiarowy magnetoelektryczny składający się z dwóch skrzyżowanych cewek umieszczonych w polu magnetycznym magnesu stałego. Ta odmiana miernika nosi nazwę miernika magnetoelektrycznego ilorazowego lub logometru magnetoelektrycznego. Szeregowo z cewką 1 włączona jest rezystancja porównawcza Rp, rezystancja mierzona RX połączona jest szeregowo z cewką 2. W wyniku przepływających przez te cewki prądów I1 i I2 występują dwa przeciwnie skierowane momenty napędowe. Wartość każdego z momentów zależna jest od prądów w cewkach, czyli od rezystancji Rp i RX.

Rys.1.9. Schemat megaomomierza, miernika magnetoelektrycznego ilorazowego.

Odchylenie organu ruchomego zależy od stosunku prądów

f(α)=I1I2=RXRp ,	(1.23)

natomiast nie zależy od napięcia zasilającego.

Mierniki typu ilorazowego nie posiadają momentu zwrotnego, czyli w stanie bezprądowym wskazówka zajmuje na skali dowolne położenie. W omomierzach przeznaczonych do pomiaru rezystancji izolacji źródłem napięcia jest prądnica prądu stałego (P), napędzana ręcznie i wbudowana w obudowę miernika. Przyrządy tego typu nazywają się megaomomierzami induktorowymi, w skrócie - induktorami. Napięcie prądnicy induktora może wynosić 250V, 500V, 1000V, 2000V lub nawet 2500V. Wyboru induktora dokonuje się w zależności od napięcia badanej izolacji sieci lub kabla elektroenergetycznego.

Opór izolacji przewodów stosowanych w instalacjach elektroenergetycznych lub izolacji maszyn elektrycznych nie powinien być mniejszy niż 1000 na 1V napięcia sieci. Przy napięciu międzyprzewodowym 380V wymagana, minimalna wartość rezystancji izolacji wynosi więc 380 k. W praktyce kontrolując stan izolacji, należy jednak pamiętać że rezystancja izolacji sieci będącej w dobrym stanie, tzn. nie zawilgoconej i nie uszkodzonej mechanicznie, powinna wynosić rzędu kilku lub kilkunastu M. Dokonując pomiaru rezystancji należy badaną izolację lub maszynę elektryczną odłączyć od sieci zasilającej i przeprowadzić pomiar rezystancji izolacji poszczególnych przewodów (uzwojeń) względem ziemi (zera) oraz pomiędzy przewodami. Dla jednego trójfazowego urządzenia elektrycznego lub trójfazowej sieci zasilającej wykonuje się więc łącznie sześć pomiarów.

1.2. Pomiary indukcyjności i pojemności

Do pomiarów indukcyjności L lub pojemności C stosuje się najczęściej mostki prądu przemiennego. W przeciwieństwie do mostków prądu stałego, gdzie mamy do czynienia z dwoma zasadniczymi układami, istnieje bardzo dużo układów mostkowych prądu przemiennego, różniących się między sobą rodzajem elementów umieszczonych w ramionach, przeznaczeniem, zakresem pomiaru itp.

Rys.1.10. Układ mostka prądu przemiennego.

Podstawowy układ mostka prądu przemiennego podano na rys.1.10. Ramiona mostka stanowią cztery impedancje ZX, Z2, Z3, Z4. Mostek zasilany jest napięciem sinusoidalnie przemiennym. Jako wskaźnik równowagi służy galwanometr prądu przemiennego. W stanie równowagi przez galwanometr prąd nie płynie.

Stosując prawa Kirchhoffa dla mostka zrównoważonego, można określić niewiadomą impedancję ZX w zależności od pozostałych impedancji Z2, Z3, Z4, których wartość jest znana. Większość spotykanych mostków w dwu ramionach ma rezystancje, np. Z3=R3 oraz Z4=R4. Wyrażenie na impedancję ZX może przyjąć postać:

ZX=RX2+(wLX)2	(1.24)

W przypadku pomiaru pojemności wyrażenie (1.24) przyjmuje postać:

ZX=RX2+(1w⋅CX)2	(1.25)

Na podstawie wskazań mostka można określić zarówno RX jak również LX bądź CX. Mostki do pomiaru indukcyjności bądź pojemności wykonywane są jako kompletne przyrządy, najczęściej ze skompensowanym wpływem pojemności i indukcyjności montażowych powodowanych przez przewody łączące. Są to zwykle opatentowane wykonania firmowe. Z najczęściej spotykanych mostków można wymienić mostek Maxwella - do pomiaru indukcyjności oraz mostki Wiena i Scheringa - do pomiaru pojemności.

1.2.2. Metoda techniczna

Metoda techniczna pomiaru indukcyjności bądź pojemności prądem przemiennym jest szczególnie przydatna wówczas, kiedy mamy do czynienia z elementami nieliniowymi, np. cewka z rdzeniem ferromagnetycznym. Impedancja takich elementów zależy od wartości przepływającego przez nie prądu, co praktycznie uniemożliwia korzystanie z metod mostkowych.

Podobnie, jak w przypadku pomiarów rezystancji metodą techniczną prądem stałym (patrz p.1.1.4.), do pomiaru impedancji prądem przemiennym można stosować dwa układy pomiarowe (rys.1.11.)

Rys.1.11. Schematy metody technicznej pomiaru impedancji

a) układ do pomiaru impedancji dużych

b) układ do pomiaru impedancji małych

Ze wskazań woltomierza V i amperomierza A można wyznaczyć wartość modułu impedancji ZX.

ZX=UI	(1.26)

Moduł impedancji ZX jest przy tym określony zależnością (1.24) lub (1.25). W celu wyznaczenia rezystancji RX badanego elementu w przypadku, gdy jej wartość nie zależy od częstotliwości, można posłużyć się jedną z metod stosowanych do pomiaru rezystancji przy prądzie stałym.

W przypadku, gdy RX zależy od częstotliwości, a więc jest inna przy prądzie stałym niż przy prądzie przemiennym (np. dla cewki z rdzeniem ferromagnetycznym) wyznaczymy ją pośrednio korzystając z pomiaru mocy czynnej P za pomocą watomierza.

Wtedy rezystancję RX wylicza się ze wzoru:

RX=PI2	(1.27)

Rezystancja ta, wówczas jest sumą rezystancji przewodów  cewki i rezystancji wynikającej ze strat energii w rdzeniu (straty na histerezę i od prądów wirowych).

Jeżeli impedancja mierzona ma charakter indukcyjny, to wartość indukcyjności na podstawie wzoru (1.24) oblicza się ze wzoru:

LX=ZX2−RX22pf	(1.28)

gdzie: f - częstotliwość, której wartość odczytuje się na częstościomierzu.

Przy pomiarach impedancji o charakterze pojemnościowym, wartość pojemności na podstawie zależności (1.25) określa się ze wzoru:

CX=12pfZX2−RX2	(1.29)

Należy podkreślić, że kondensatory rzeczywiste dla małych częstotliwości (technicznych) niewiele odbiegają od elementów idealnych, szczególnie nowoczesne kondensatory wykonane z materiałów syntetycznych. Można zatem przy pomiarach pojemności metodą techniczną pominąć rezystancję RX kondensatora i wówczas.

CX=I2πfU

2. Badania laboratoryjne

2.1. Pomiar rezystancji prądem stałym

2.1.1. Metoda bezpośrednia

Pomiarów dokonano omomierzem typu ...................

Wyniki pomiarów

| Symbol badanego | R |
| --- | --- |
| rezystora |  |
| R1 |  |
| R2 |  |
| R3 |  |
| R4 |  |
| R5 |  |
| R6 |  |

2.1.2. Metoda mostkowa

Do pomiarów użyto mostków technicznych o danych:

1. Wheatstone’a .........................................................

2. Thomsona ..............................................................

Wyniki pomiarów

| Mostek | Rezystor |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | R3 |
| Wheatstone’a |  |  |  |
| Thomsona |  |  |  |

2.1.3. Metoda techniczna

Rys.1.12. Metoda techniczna pomiaru rezystancji

a) pomiar rezystancji dużych

b) pomiar rezystancji małych

R - opornik suwakowy .......................................................

A - amperomierz ................................................................

V - woltomierz ...................................................................

RX - rezystancja badana ......................................................

Wyniki pomiarów

| Rezystancja badana | Układ | IA | UV | RA | RV | RX' | RX | RX | DRXRX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | V |  |  |  |  |  | % |
|  | a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przykłady obliczeń:

W układzie a:

RX'=UVIA=	DRX=RA=

RX=RX'−RA=	DRXRX=

W układzie b:

RX'=UVIA=	DRX=RX'−RX=

RX=RX'+RXRV−RX'=	DRXRX=

2.1.4. Pomiar rezystancji dużych za pomocą megaomomierza

Pomiarów dokonano megaomomierzem ...............................

Wyniki pomiarów

| Symbol badanego | R |
| --- | --- |
| rezystora | M |

2.2. Pomiary indukcyjności i pojemności

2.2.1. Metoda techniczna

Rys.1.13. Metoda techniczna pomiaru impedancji

At - autotransformator .......................................................

f - częstościomierz .............................................................

W - watomierz ...................................................................

A - amperomierz ...............................................................

V - woltomierz ..................................................................

ZX - impedancja badana .....................................................

Wyniki pomiarów

f=.......Hz

| Impedancja | IA | UV |  | PW |  | Z | R | L | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| badana | A | V | dz | W/dz | W |  |  | mH | F |
| cewka indukcyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kondensator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przykłady obliczeń:

Z=	R=

L=

2.2. Metoda mostkowa

Do pomiarów indukcyjności i pojemności użyto mostka uniwersalnego RLC o danych .................................................................................................................................................

Wyniki pomiarów

| Impedancja badana |  |  | Metoda mostkowa | Metoda techniczna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cewka indukcyjna | L | mH |  |  |
| Kondensator | C | F |  |  |

3. Dyskusja wyników pomiarów i wnioski

Porównać dokładność pomiaru rezystancji poznanymi przyrządami i stosowanymi metodami.

Po obliczeniu pojemności i indukcyjności porównać otrzymane wartości z pomierzonymi metodą mostkową. Porównać wyniki badań indukcyjności cewki powietrznej i cewki z rdzeniem ferromagnetycznym.